一、磋商文件第三章评分办法更正为：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*价格权重 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价 |
| 2 | 主观分 |  |  |  |
| 2.1 | 项目实施 方案 | 12 | 根据供应商针对本项目提供的项目实施方案进行评审，内容包括但不限于：①安装施工组织方案、②难点技术分析、③安装进度计划、④安全保障措施、⑤技术保障措施⑥施工环境保护措施。对于每一点，方案科学合理、满足项目需求的，得2分；方案较科学合理、基本满足项目需求的，得1分；合理性一般，有瑕疵需要完善以满足项目需求的，得0.5分，缺项或完全不合理不能满足项目需求的，得0分。本大项满分12分。 | 不合理是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 |
| 2.2 | 售后服务 方案 | 15 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行评审，内容包括但不限于：①售后应急处理方式、② 售后技术支持、③本地化售后服务、④质量保证措施、⑤售后人员配置。对于每一点，方案科学合理、满足项目需求的，得3分；方案较科学合理、基本满足项目需求的，得2分；合理性一般，有瑕疵需要完善以满足项目需求的，得1分，缺项或完全不合理不能满足项目需求的，得0分。本大项满分15分。 | 不合理是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 |
| 2.3 | 投标设备整体配置选型情况 | 3 | 投标设备整体配置选型情况综合比较，针对本项目的投标产品配置选型合理、先进，且与项目需求的吻合度高，得3分； 针对本项目的投标产品配置选型一般、且与项目需求的吻合度一般，得2分； 针对本项目的投标产品配置选型差、且与项目需求的吻合度差，得1分； 其余不得分。 |  |
| 3 | 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 技术部分 | 29 | 1、技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合磋商文件要求进行评价。符合技术要求的得23分；采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣1分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.5分；扣完为止。 2、现场演示：6分 提供第四章采购需求（三）设备与模块参数要求中3.1至3.25的功能展示视频，视频时长不得超过20分钟，本项最高6分，每少一项扣0.5分，扣完为止。未提供演示不得分。 | 响应文件中应提供技术参数的相关证明材料，包括不限于：（彩页或白皮书或注册检验报告或提供加盖生产厂商公章的技术参数表），并注明对应条款供磋商小组评判，否则磋商小组有权视相应技术参数负偏离。 |
| 3.2 | 业绩 | 2 | 提供自2019年1月1日以来在国内的销售合同（需体现病房呼叫系统），每提供一份有效合同得1分，最多得2分。（响应文件提供合同复印件，未提供不得分） |  |
| 3.3 | 企业实力 | 5 | 供应商或生产厂商企业实力具备软件能力成熟度集成模型认证（CMMI）5级、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、商品售后服务认证证书，缺一项扣1分，满分5分。 |  |
| 3.4 | 质保期 | 3 | 投标产品的免费保修期满足磋商文件要求的基础上，免费质保期每增加1年，得1.5分。本项最高3分。 |  |
| 3.5 | 政府采购政策功能性得分 | 1 | 磋商主要产品属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得0.5分；磋商主要产品属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得0.5分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

二、磋商文件第四章采购需求中四、技术要求更正为：

（一）整体要求概述

医院病房中的患者与医护人员的交互，需要借助技术手段进行升级。使护理日常工作和管理方面得到更智能、更全面、更人性化的支持。将传统呼叫的内涵，延伸到信息发布、医护人员行为管理、数据统计分析、决策支持等新版块。同时应注意对信息安全、运维难度、患者隐私保护的有效支持。

1.系统应满足GB50314及JGJ312相关标准体系与解释条文要求。宜采用高度贴合医院安全理念的各类技术。为确保核心业务的综合安全性，应建设自组专网的独立网络，并具备与医院局域网对接的接口。

2.硬件终端以嵌入式软件操控，同时系统应具备以符合行业信息科主流管理思想的B/S架构搭建的整体软件管理平台，系统软件应运行在稳定的服务器上，杜绝运行在PC电脑上防止因电脑不稳定或电脑关机带来呼叫不通或信息不更新。

3.系统整体应规避诸多安全漏洞与干扰漏洞，应支持更优异的工程管理难度控制能力，支持多角色分层管理，强调工程成本、落地工期与维护投入的综合运营体验。

4.系统应由主机、床头分机（含呼叫开关）、卫生间分机、走廊显示屏等部分组成，支持同时扩展带载多台医护主机。主机、床头分机（含呼叫开关）、卫生间分机、走廊显示屏等提供CMA或CNAS标识的检验报告。

5.系统管理软件基于B/S体系结构和网络服务器环境，采用SQLSERVER进行数据库管理，分层化、多用户结构设计，能很好地与第三方产品集成，满足数字化医院软件管理要求。

（二）系统模块要求

1.呼叫求助版块

1.1呼叫对讲：患者可在床旁、卫生间发起一键呼叫；床头可支持增援呼叫，护士可在病区任意位置响应并对讲。病房内可与护士站对讲，有线分机终端对讲不依赖于IP协议等通用网络协议。（即在无网络环境支持下亦可确保基本对讲）。

1.2分机关联设定：支持自助设号，分机可以关联房间号，分机呼叫时显示房间号。

1.3广播宣教。护士可通过呼叫对讲系统，实现一对一、一对多的广播宣教。广播内容可预存于系统内，也可随时增加，并可按时或按需进行播放。

1.4系统支持通过床头分机操作，进行护士定位操作，同步发布于走廊显示屏。并结合护士位置，实现呼叫转移等功能，防止呼叫遗漏。

1.5屏幕亮度和通话音量可分时段自由设置，适应嘈杂环境和安静环境。

2.信息发布版块

2.1可连接HIS系统，自动提取信息，借助护士智慧屏、床头分机与走廊显示屏等终端进行发布，信息显示内容可根据临床需要进行修改或自定义替换。

2.2床头：借助床头分机可准确显示患者基本信息、风险评估结果以及护理等级、饮食等内容，护理字段支持自定义字体颜色与背景颜色进行显著显示，也可使用图形进行展示，床头分机背光灯支持自动或手动开关。

2.3走廊：借助显示屏，呼叫时准确显示呼叫床位信息，可循环显示未处理信息；支持显示护士位置信息、时间、保持安静等文字，亦可显示时间和其他信息。

2.4护士站：可借助医护主机或护士智慧看板，展示电子病人一览表以及更多丰富内容，并支持护理标签动态显示，备忘提醒，多模块交互、定制修改。

3.	数据同步及显示更新功能

3.1医院HIS数据、病区呼叫数据可按医院相关科室规定和要求的频率进行自动同步。

3.2护士智慧看板、床头分机和走廊显示屏的显示信息，按医院相关科室要求进行自动更新。

3.3可支持对敏感信息进行必要的屏蔽或隐私处理。

3.4支持呼叫信息与第三方系统的对接，实现在PDA等第三方设备应用。

4.数据管理版块

4.1软件平台应包含对讲系统数据库和管理系统，实现对全院病区医用对讲系统数据的集中存储。

4.2应支持护理管理的多个管理模块，包含数据接口对接模块、信息公共发布模块、信息管理模块、统计分析模块、呼叫中心监控模块等。

4.3维护升级过程须遵守机房管理规定和医院数据安全管理规定。

5.网络运维管理

5.1护理相关数据通过医疗网有线传输，自组专网。接入医疗网的终端须接受统一管理。每个病区，医院提供的网口不超过4个。其余所需网口、施工、成本、配件、安装位置，均由供应商自行设法解决，但不可与医院整体管理要求相冲突。

5.2床头、门口、卫生间等分机终端，不得带有任何USB或其他通用数据或电源接口，提升安全侵入门槛，确保使用安全。

5.3故障自检：系统具有总线短路报警，电流电压检测，巡检故障分机，系统工作日志， 异常分析记录等多种故障检测方法。

5.4在断网情况或计算机故障时，床头分机、门口分机等设备依然能够呼叫主机并对讲，确保特殊情况下通讯（双工对讲）报警、声光提示功能不间断。

5.5线缆规格：RVV2×1.5mm²(走廊分机总线)，RVV2×1.5mm²（房间分机总线、走廊显示屏总线），CAT6 UTP（护士站网络线、扩展总线）以上均要求国标。

（三）设备与模块参数要求

1.护士站主机（操作端）

1.1组网与供电：以一根CAT6线路连接护士站主机（管理端），系统支持接入多台设备，可放置在护士站、值班室等处。

1.2液晶屏幕

▲采用≥10.0英寸触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度≥350cd/㎡(Typ)，视角≥80/80/75/80deg(Typ)。

1.3声学要求：扬声器：8Ω,≤1W

1.4材质与外观：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。支持桌面放置或选配挂板式安装。为不占用更多护士站空间，长度不可超过350mm，宽度不超过210mm，厚度不超过150mm。

1.5环境可靠性

工作温度：0℃～40℃

工作湿度：10%～90%

静电等级：±15KV

群脉冲等级：1.2KV@5KHz

1.6▲麦克内置，无外露麦克话筒，避免飞沫吸附交叉感染。设备采用15色及以上指示标识，当患者呼叫时，可根据患者的护理等级进行提醒。

1.7可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。

1.8可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，可接收床头分机等各种可对讲分机的呼叫，并与其双向对讲与挂断操作。可接收来自各种分机的增援呼叫。

1.9支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位或全病区进行话筒广播功能，方便进行各类宣教操作。

1.10可显示床位一览表、在院患者详细信息以及未处理呼叫信息。

1.11支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。

1.12自动调节系统呼叫的振铃音量，提供不少于4个时段，每个时间段时间灵活可调。

1.13当有分机呼叫时，可通过“免提”键进行接听。

1.14支持扩展门禁分机可视对讲功能，可以直接控制门锁，也可以与第三方门禁对接，对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。

1.15具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。

1.16设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级。

2.护士站主机（交互管理端）

2.1组网与供电

▲具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。

2.2声学要求：扬声器：8Ω，≤1W。

2.3材质与外观：支持标准机架挂耳安装或通过配件墙面固定。

2.4环境可靠性

输入电压：200～240VAC 50Hz

工作温度：0℃～40℃

工作湿度：10%～90%

静电等级：±10KV

群脉冲等级：1.2KV@5KHz

2.5▲主机具有高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力≥200W。支持扩展语音网关设备，实现移动语音终端的连接功能接口。

2.6支持连接显示屏、点阵屏、支持连接医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。

2.7支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。

2.8支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。

2.9具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放。

2.10具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。

2.11要求支持标准机柜安装，安装于弱电间，不占用护士站空间。

2.12▲主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能。

3.呼叫对讲系统软件

3.1床位一览：可以提供床位列表信息概览，包括总住院人数、总床位数、各床位病人概况等，以及查询，分护理级别显示等功能。

3.2房间一览：可以房间列表的形式，展示和管理每个病房的信息:包含床位号、科主任、护士长、管房医生、管房护士。

3.3医生管理：可以管理医生信息、医生排班字典。

3.4护士管理：可以管理护士信息、护士排班字典。

3.5▲排班管理：可以添加编辑以及删除医生、护士排班信息，方便在医生管理和护士管理设置排班。

3.6照片管理：可以对医生和护士照片的管理，包括上传、删除以及对分机照片的清除和下发。

3.7宜传教育：可以对入院须知、科室简介、服务信息和内容管理。

3.8点阵屏广告：可以针对点阵屏广告内容的添加，编辑，更新删除操作。

3.9呼叫选项：可以对一些呼叫的参数进行设置，包括点阵屏参数、振铃参数设置、存储设置、床头机功能、门口机功能、床头亮度、功效呼叫、外设开关的设置。

3.10房间设置：可以对房间参数进行设置，包括增加一个房间、管理房间设置参数、对门口分机进行关联手表机、取消门口机关联的手表机、更新房间布局以及更新门口分机功能。

3.11床位设置：可以对床位参数设置，包括增加一个床位、管理床位设置参数对床头分机进行关联手表机、取消床头关联的手表机、关联房间、取消关联房间、更新床位布局、更新床头分机以及更新房间布局功能。

3.12颜色设置：可以实现对患者扩展信息、患者主要信息、设备灯进行颜色设置，通过内页顶部的标签切换不同的管理页面。

3.13高级设置：可以实现对门口机显示模式、年龄是否显示生日、年龄显示模式、是否自动排班、床位列表卡中病人标记显示模式进行设置，通过勾选来管理控制床位一览页面和分机显示模式。

3.14▲护士进入：可以对护士进入内容的查询，查询条件包含开始结束时间、床位号/房间名、护士进入方式、护士名，选择或者输入对应的查询条件即可在列表区域查询出护士进入的内容。

3.15呼叫记录：可以查询科室内的呼叫记录。

3.16房间对比图：可以指定查询条件内，各房间呼叫次数对比。

3.17日线图：可以指定的日期段内，每天的呼叫量对比。

3.18▲分时曲线图：可以查询一段时间内呼叫情况。

3.19呼叫量对比图：可以在指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。

3.20▲呼叫响应对比图：可以指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。

3.21入住统计图:可以查询指定护理单元，或各护理单元的入住率。

3.22护理单元管理：可以实现对护理单元的设置。包括添加、删除或编辑现有护理单元。

3.23用户管理：可以完成对系统用户的管理，包括添加、删除、编辑。

3.24角色管理：可以对护士站、护士长、院领导、管理员四个角色进行权限配置，也可点击左下角恢复默认设置按钮，一键恢复设置。

3.25护理等级管理:可以完成对护理等级的管理，包括添加、删除、编辑、更新。

3.26系统支持与PDA对接，PDA能够接收病区内呼叫信息。

4.病房门口服务终端

4.1组网与供电

▲设备采用双绞线接入系统总线。即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，可不依赖其他任何外接模块，支持独立与主机组网。

供电方式：集中供电便于管理。

4.2液晶屏幕：采用≥10英寸液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度≥350cd/㎡(Typ)。

4.3声学要求：扬声器功率不高于1W。

4.4外观结构：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。支持挂板式安装。

4.5环境可靠性

工作温度：0℃～40℃

工作湿度：10%～90%

4.6▲当床头分机呼叫时，根据患者护理级别，门口分机灯显示相应颜色，采用15色及以上LED灯提示本房间的护理级别。卫生间分机呼叫时门口分机灯常亮显示。

4.7分机应支持增援呼叫、呼叫清除、护士定位、智能刷卡功能。

4.8▲支持文字滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示；展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色；支持同时展示5张病人信息界面，手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。

4.9分机设备程序、素材可在线进行升级，支持由系统后台统一进行功能升级。

5.卫生间紧急呼叫器

5.1不依赖任何分机终端，借助两芯线独立安装，安装于标准86盒。

5.2外观结构

材质/工艺：ABS+PC，白色+红色。

机身尺寸：大按键设计，方便触发，长宽不低于86mm，厚不超过30mm。

机身重量：不超过100g。

5.3环境可靠性

工作温度：0℃ ～ 40℃

防水等级：不低于IP68

静电等级：±15KV

群脉冲等级：1KV@5KHz

5.4用于在卫生间或淋浴间的紧急呼叫，其呼叫优先级最高。

5.5呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中配合广播提示。

5.6▲IP68防护等级，防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；超大红色紧急呼叫按钮设计，按键触发面积占比不低于25%；专用的取消按键，便于及时清除误操作。

5.7分机应配有红色拉绳，支持拉绳触发报警。

6.走廊显示屏

6.1组网与供电

使用一根两芯线连接主机，通过RS485协议进行数据通讯。

6.2显示屏幕

采用双面Φ3.75LED点阵屏，像素点不低于128*32，支持显示两行八个汉字。

6.3外观结构：采用铝合金氧化材料，覆膜。界面黑底红字，有醒目中英文“静”字标识，支持吸顶或悬挂安装。宽度不可超过200mm，长度不超过900mm，厚度不超过60mm。

6.4环境可靠性：

工作温度：-20℃～40℃

工作湿度：10%～90%

静电防护等级：±15KV

群脉冲等级：1.2KV@5KHz

6.5▲呼叫时可显示护理级别、房间号和床位号信息；外观有醒目中英文“静”字标识，提示病区人员保持安静。

6.6支持显示多种格式的日期时间样式、护士位置、温馨提示等内容。

7.值班室服务终端

7.1组网与供电

使用一根CAT6线连接主机，通过CAN协议进行数据通讯。

7.2显示屏幕

▲采用≥3.5英寸液晶屏，分辨率≥320×240，屏幕比例4:3，亮度≥300cd/㎡(Typ)，视角≥70/70/60/70deg(Typ)。

7.3声学要求

扬声器：8Ω，功率不高于1W。

7.4材质与外观：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。支持挂板安装。

7.5环境可靠性

工作温度：0℃～40℃

工作湿度：10%～90%

静电等级：±15KV

群脉冲等级：1.2KV@5KHz

7.6时间显示：待机状态显示日期时间信息。

7.7接收呼叫信息：可接收到床头分机、门口分机、卫生间 分机、医护主机呼叫信息。

7.8分机对讲：可接听床头分机、门口分机呼叫，并可进行通话、挂断操作。可通过床位号呼叫床头分机，进行通话。

7.9主机对讲：可接听医护主机呼叫，并可进行通话、挂断操作。可按呼叫键直接呼叫医护主机，进行通话。

7.10未处理提醒：可显示未处理的床头分机呼叫信息。

7.11呼叫清除：对正在呼叫的信息，可按“C”键对呼叫信息进行清除。

7.12系统广播：按住“广播”键后，可进行语音广播功 能，松开“广播”键结束广播。

7.13呼叫过滤：支持按时段、分机类型进行过滤，对分机的呼叫信息进行屏蔽。

7.14音量设置：支持对话筒音量、通话音量、振铃音量 分别进行音量设置。

7.15在线编号：设备可在线设置分机号码。

8.网络多媒体控制器

8.1采用HDMI高清线缆连接液晶电视，支持分辨率不低于1920*1080,运行内存 2G及以上,机身存储 16G及以上；采用红外或蓝牙接收模块。

8.2统计信息显示：通过液晶电视可以对科室状态进行数据统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数。

8.3重点床位：展示通过液晶电视可以对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术 床位、今日换床床位等

8.4值班信息展示：通过液晶电视可展示交班信息进行展示，如当日的值班医生信息、值班护士信息、责任制护理信息、要事留言等。

8.5床位一览：通过液晶电视可以显示电子床位一览表信息，将床位信息情况更加直观，实时的展示。

8.6呼叫联动：通过液晶电视可以与病房呼叫系统联动，将呼叫信息实时醒目的显示到信息看板中。

8.7显示样式：显示界面模板化,可根据医院各个护理单元不同的需求调整显示界面,充分满 足不同科室的差异化需求。

9.服务器

9.1 CPU：主频1.7GHz，六核及以上（英特尔至强铜牌处理器）。

9.2内存：32G及以上，DDR4 2400M及其以上。

9.3 硬盘：2个500G硬盘及其以上, 7200转及其以上(必要时使用双硬盘做RAID镜像) ，至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区）。

9.4 USB：2.0接口2个，3.0接口2个。

9.5 运行平台支持：.NET Framework 4.5及以上，SQL SERVER 2008/2012 R2及以上， IIS 8.5及以上。

10.床头呼叫服务终端

10.1组网与供电

▲设备采用双绞线接入系统总线，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，可不依赖其他任何外接模块，支持独立与主机组网。

供电方式：集中供电便于管理。

10.2液晶屏幕

▲采用≥5英寸液晶屏，分辨率≥800*480，屏幕比例15:9，亮度≥250cd/㎡(Typ)，视角≥70/70/50/70deg(Typ)。

10.3外观结构：

采用ABS材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白，支持嵌入安装。

10.4支持与护士站主机的双向呼叫及对讲。

10.5分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位、新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒等呼叫信息交互功能。

10.6▲采用4颗15色及以上指示标识，可关联护理级别、饮食、过敏等信息进行展示。

10.7▲显示病人姓名（支持隐去单字以保护患者隐私）、年龄、护理等级、过敏信息等基本信息，内容和背景均可指定显示颜色。

10.8支持在线调整患者信息界面的样式以及菜单表格样式和内容。

10.9▲可同时展示2张及以上病人信息界面，手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。

10.10屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，息屏时可通过任意按键点亮屏幕。

10.11呼叫开关配置有照明灯，方便患者夜间使用。

10.12分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。

10.13设备可在线设置分机号码，方便系统修过布局后灵活调整分机号码。